# 使用说明书

KGZC-10A 变压器直流电阻测试仪

武汉科港动力电气有限公司

# WuHan KeGang Power Electric Co.，Ltd

手册说明

尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的直流电阻测试仪系列产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。

本手册主要介绍KGZC-10A变压器直流电阻测试仪的使用方法，请您遵守并按规定使用本产品，以确保仪器安全良好运行。

- 请遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；

- 本仪器交直两用，内置大容量锂电池，长期不使用仪器时，建议每隔一个月充电维护一次，以免电池自放电耗尽损坏电池；

- 未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。

- 为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。

目     录

一、概述	4

1.1  常规用途	4

1.2  安全事项	4

1.3  依据标准	5

二、产品信息	5

2.1  突出优势	5

2.2  供电方式	6

2.3  面板示意	6

2.4  主界面菜单	7

2.5  技术指标	7

三、供货范围	8

四、测试步骤	8

4.1  接线	8

4.2  温度设置	9

4.3  数据查询	10

4.4  时间设置	10

4.5  阻值测试	11

4.6  复位	13

4.7  充电	13

五、注意事项	13

六、售后服务	14

  - 一、概述

  - 1.1  常规用途

直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。

为了满足变压器直流电阻测量的需要，本公司利用自身技术优势最新开发研制了一款直流电阻测试仪。本仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，还具有自动放电和放电音响报警指示等功能。仪器测量精度高，操作简便，可实现变压器直流电阻的快速测量。

  - 1.2  安全事项

- 本仪器户内、户外均可使用，但应避免雨淋、腐蚀气体、尘埃、高温等场所使用。

- 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

- 本仪表属高精密仪表，应避免剧烈振动。

- 对本仪器的维修、维护和调试应由专业人员进行。

- 测试完毕后一定要等放电指示完成后，再关闭电源，拆除测试线。

- 测量无载调压变压器，一定要等放电提示结束后，再切换变压器档位。

- 在测试过程中，禁止拆卸和移动测试夹和供电线路。

  - 1.3  依据标准

KGZC-10A直流电阻测试仪依据的相关标准如下表所示：

| 序号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 2 | GB6587-86 《电子测量仪器环境试验总纲》 |
| 3 | GB6593-86 《电子仪器质量检定规则》 |
| 4 | DL/T845.3-2004 《电力行业标准直流电阻测试仪通用技术条件》 |
| 5 | DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 |
| 6 | DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 |
| 7 | GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 |

  - 二、产品信息

  - 2.1  突出优势

- 仪器输出电流大，且重量轻，轻巧强大，方便携带。

- 仪器提供6档输出电流选择和一个自动档，最大可以输出10A电流。

- 内置超大容量锂电池，便于现场操作，可连续工作8小时以上。

- 测量范围宽（0-20KΩ），适用于变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等感性试品，也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品的测量。

- 本仪器带有万年历、99组数据存储、温度自动换算等功能，关机不丢失数据。

- 本机设有打印机可以输出打印测试数据。

- 菜单简单友好，显示数据清晰易读，阳光下可清晰显示。

- 本机具有音响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。

- 本机具有精度高、防震、抗干扰、稳定性高、携带方便等特点。

- 具有完善的保护电路，测试线意外断开或电源中断，内建完善的放电回路及反电势保护电路使之具有极强的抗拉弧能力。

  - 2.2  供电方式

本仪器采用交直流两用模式。

在不插入专用电源适配器时，由内置锂电池供电；

插上专用电源适配器后，自动切换为交流供电模式，并同时给仪器充电。

  - 2.3  面板示意

- I+、 I- 端子：电流输出端子。

- V+、V- 端子：电压测量端子。

- 接 地 柱：接地端子，使用时与大地相连。

- 充    电：插上专用适配器电源线后，给仪器充电；

- 电源开关：为整机电源的接通与关闭；

- 显 示 器：大屏幕彩色液晶屏，显示主菜单、测试电流、电阻值和其他

信息等。

- 打 印 机：微机打印机，打印测试报告。

- 复 位 键：整机回到初始状态，切断输出电流。

- F1—F4功能按键：由屏幕对应指示功能选项，用以选择、修改选定项。

时间电量

2.4  主界面菜单

功能按键

状态区域

  - 2.5  技术指标

| 工作电源 | 直流：内置12.6V/4.8AH锂电池（专用电源适配器） |
| --- | --- |
| 输出电流 | <5mA、100mA、300mA、1A、5A、10A、自动 |
| 量程(电阻量程切换) |  |
| 10A档 | 0～0.6Ω |
| 5A档 | 2mΩ～1Ω |
| 1A档 | 30mΩ～6Ω |
| 300mA档 | 100mΩ～20Ω |
| 100mA档 | 300mΩ～60Ω |
| 5mA档 | 30Ω～20kΩ |
| 准确度 | ±(0.2%±2个字) |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ |
| 显示 | 大屏幕彩色液晶显示屏，阳光下可清晰显示 |
| 工作温度 | -10～40℃ |
| 环境湿度 | ≤80%RH，无结露 |
| 储存条件 | -20℃~50℃，≤95％RH, 无结露 |
| 体积 | 长320mm×宽270mm×高150mm |
| 主机净重 | 2.5Kg（含电池） |

  - 三、供货范围

| 基本配置： | 可选件： |
| --- | --- |
| 便携式主机一台 专用测试线一套 电源适配器一个 标准电阻 一只 打印纸 一卷 使用说明书一份 合格证、保修卡 |  |

  - 四、测试步骤

  - 4.1  接线

把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，防止虚接。

仪器接线见下图：将红色测试线插片接到I+上， 插杆接到V+上，测试钳夹到试品一端，将黑色测试线插片接到I-上，插杆接到V-上，测试钳夹到试品另一端。

  - 4.2  温度设置

开机界面显示如下图：

按右移键，进入温度设置界面，可在其中进行设置绕组材料、测试温度、折算温度。按选择键光标可在各个选项之间切换……

绕组材料：按选择键将光标移动在绕组材料选项上面，可以通过增加、减少选择绕组材料“无”、“铜”、“铝”，材料选择后，按确定键，仪器返回到主界面。

测试温度：按选择键将光标移动在测试温度选项上面，可以通过增加、减少设置测试时的环境温度，输入所测试品的当前温度，从-199℃至+199℃，输入完成后，按确定键，仪器返回到主界面。

折算温度：按选择键将光标移动在折算温度选项上面，可以通过增加、减少设置，输入所测试品需要的折算温度，从-199℃至+199℃，输入完成后，按确定键，仪器返回到主界面。

  - 4.3  数据查询

按右移键，进入数据查询界面，可在其中进行数据查询。在待机状态下，也可进行数据浏览查看。

本仪器最多保存99组数据，超过99组数据自动覆盖以前的数据。在数据查询界面可以通过上页、下页查看每组数据，也可以按打印键打印相应数据，按复位键，仪器返回到主界面。

  - 4.4  时间设置

按右移键，进入时间设置界面，可在其中进行时间设置。

时间调整：按选择键将光标依次移动在年、月、日、小时、分、秒选项上面，可以通过增加、减少设置时间后，按校时键完成时间设置，按复位键，仪器返回到主界面。

  - 4.5  阻值测试

按左移或右移键，进入阻值测试界面。

如果在温度设置界面，绕组材料选定“无”时，待机界面见上图，进入准备测试状态，按电流向上键和电流向下键，循环选择“<5mA、100mA、300mA、1A、5A、10A、自动”，并查看测试时电流大小是否正确，然后按开始键，开始测试。

开始测量时，状态会显示“正在充电”，过几秒钟之后，显示“正在测试”这时说明充电完毕，进入测试状态，数据稳定后，就会显示所测试品的阻值，如上图。

测试完毕后，按复位键，仪器电源断开，仪器显示屏恢复初始状态，重新接线进行下次测量，或关断电源后拆下测试线结束测量。

如果在温度设置界面，绕组材料选定“铜”或“铝”时，待机界面见上图，，进入准备测试状态，按电流向上键，循环选择“<5mA、100mA、300mA、1A、5A、10A、自动”，按分接键确定测试时分接位置，并查看绕组材料、测试温度、折算温度、电流大小等信息是否正确，然后按开始键，开始测试。

开始测量时，状态会显示“正在充电”，过几秒钟之后，显示“正在测试”这时说明充电完毕，进入测试状态，数据稳定后，就会显示所测试品的测试值、折算值及分接位置，按保存键，仪器自动保存数据，按打印键，仪器自动打印该组测试数据，如上图。

注：若设置时，已输入试品的当前温度，并选定“铜补”或“铝补”，仪器就会自动显示试品阻值及换算到设定折算温度的阻值。

当选择自动测试时，仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试。

在测试过程中，按打印键可对当前数据进行打印，按保存键保存当前数据。

测试完毕后，按复位键，仪器电源断开，仪器显示屏恢复初始状态，重新接线进行下次测量，或关断电源后拆下测试线结束测量。

  - 4.6  复位

仪器电源自动与绕组断开，同时放电，音响报警，这时显示屏回到测试主界面，重新电流选择状态，此时可不必等待放电结束，可选择电流按开始键直接测试，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线结束测量。

  - 4.7  充电

当电池电量显示不足时，请关闭电源开关，将充电器插入充电插孔即可充电。充电器指示灯红色表示正在充电。当充电指示灯变为绿色表示电池充电完成。不要对电池过度放电，否则将有损电池。

特别提示：严禁使用非本公司专用的电源适配器对仪器进行充电，否则可能引起爆炸！！！

  - 五、注意事项

- 在测量无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

- 有载调压的变压器测量高压侧电阻时从1或17最大电阻档开始测量。

- 拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

- 选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程使用。超量程时，由于电流达不到预设值，会显示 “Overload”提示超量程，即使强行继续测试结果稳定性差。欠量程时，电流太小，对于大容量变压器数据不稳定。当出现此两种状态时要确认量程，选择适合的量程进行测试。

- 测试数据不稳或误差较大，出现此种情况首先检查测试线，是否有虚接、松动。如果还不能解决，检查试品是否锈蚀。

- 测试过程一直显示“正在充电”出现此种情况，首先排除变压器磁路问题，如果长时间电流没有变化一直在零附近，应检查线路是否存在断路现象。

★★★★★★出现上述问题不能自行解决时，请及时与我们联系★★★★★★

  - 六、售后服务

仪器自购买之日起18个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

客户保证：自发货之日起三年内，实行保修。如果由于疏忽、滥用、误用、改制、错误安装或使用造成的仪器损坏，不属保修范围之列。在任何时间保留对仪器做设计或构造上的修改权利，且不违反已售出仪器的有关规定。